LS1206B

LS1206B型便携式流速测算仪

使用说明书

3．4关机操作：

每次使用完仪器，只要拨下插头，仪器即可自动关机，并保存关机前所选定流速仪型号和参数，在下一次使用时，只需插上插头，接好流速仪，按一次换屏键即可进行测流工作。

- 计算机联机运行(定货无

- 要求时无此功能)

首先用专用通讯电缆连接测算仪与计算机的通讯口，打开计算机进入WINDOWS平台中－程序－附件－通讯－超级终端，设置波特率为2400，通讯位为8位，停止位1位，奇偶校验为无，流控制为软件方式，选择正确的通讯口，接通测算仪的信号电源线，启动测流。待每次测流历时结束后，测算仪自动送出一组数据到计算机屏幕显示。

K=7800  C=0.050  T=0106.5  N=0015  V=0.160

K=7800  C=0.050  T=0108.4  N=0016  V=0.165

五．仪器的维护：

测算仪的维护，短期不用时，必须拨掉插头（断开电源）保存。长期不用时，三个月须充电一次。

每次使用后，用清水冲洗流速仪、测杆，并用毛巾擦干，存放。

流速仪的保养、拆洗见流速仪说明书。

六．仪器的全套设备：

LS1206B速测算仪                               一个

16测杆(4-400)                                一付

LS1206B旋桨                                 一架

信号联线                                     一付

*通讯电缆（本机无通讯）                       一根

*尾翼  (选配）                                一只

拖板                                         一只

充电器                                       一只

附件：

LS1206B型便携式流速测算仪使用说明书             一本

特别提醒:

仪器首次次充电应大于3小时. 测试时间请设置20秒以上

每次请将电池电用完后再充.（本机有过放过充保护）

LS1206B型便携式流速测算仪

LS1206B型便携式流速流量仪（简称便携式流速仪）是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。

便携式流速仪主要由LS1206B型旋桨式流速传感器(或其它型号的旋杯旋桨流速仪)、LS1206B型流速测算仪、0.4m×4Ф16测杆组成。全套仪器置于高级铝合金密码箱内。使用时，按图1所示组装成一体，接通信号线，即可进行各明渠中流速的测量，并自动显示流速。       图1. 便携式流速仪安装图

该仪器结构简易、轻巧方便、耗电省、功能齐全、自动化程度高、稳定可靠，符合国家明渠流量测量标准，配置60度高温旋桨，是国内目前新型的便携式流速测量仪器。

一．仪器的技术要求：

KN

测速公式：V ＝ ———————  ＋ C(m/s)(自动计算)

T

仪器编号：＿＿＿＿＿、K＿＿＿＿＿、C＿＿＿＿＿＿

测速范围：0.06-7.00 m/s  (可到8.00m/s)

测流误差：≤1.5%

显示屏：4×16位液晶显示

测量方式：测杆定位测量（亦可缆绳悬挂定位测量）

温度范围：－20℃- 60℃

电源：DC8.4V（充电电池）,充满后可连续工作40小时以上.

二．测量原理：

据明渠测流的流速面积法原理设计，测出流速即可得流量  Q＝V·S（S为断面面积）

- 流速测定：

测流速时，由水力推动旋桨式转子流速仪旋转，内置信号装置产生转数信号，由下面公式计算流速：

KN

V＝————————  ＋  C（m/s）

T

式中：V：测流时段内平均流速（m/s）

K：桨叶水力螺距

C：流速仪常数

T：测流历时（单位为S）

N：T时段内信号数

本仪器使用时，K 、C均为常数，测流时，只要测出T和N，即可算出流速。

2. 流量的计算：

流量测定根据明渠流量测量的流速面积法，先测出流速再乘以断面面积即得流量。

三．仪器的操作使用：

正常时，插上插头开机，拔出关机，仪器电源即可通电显示上次关机时所选用流速仪参数。参数设置如图所示： 若参数相同，即可进入测流。

VER--版本号                            7.2V 电池电压

Ver ：12.11    7.2V

K=.1110  3V=0.000

T=100   0N0000.0

Q=000000.000m3\h

K=见合格证                             3 自动测量间隔时间

T自动测量时间	         		            V=显示流速

Q瞬时流量                              0自动；1手动

N 脉冲个数

图1.测量显示

上仪器共设3个按键：

菜单         启.停        上移

右移

  - 参数设置操作：

    - 查看显示屏是否与所用流速仪参数一致，若不一致，按MENU键进入设置1，通过右移键和上移键修改显示屏。如：C值为0.0150，则先操作右移键，使光标移位到C＝.0100处，按动上移键，每按一次加1，重复按动，直到光标所处位数的数值与要求值一致，即为C＝0.0150即可。

修改K值、测量时间T的方法同上，先按右移键移位，然后按上移键加数，直到正确为止。按错后可重复上述操作。

设置1

螺距 -  K=.1110

常量 -  C=.0170

历时 -  T=100.00

K输入合格证b值

C输入合格证a 值

显示屏中，K与C系数请按鉴定证书的参数输入：

T表示自动测量的测量时间单位秒

    - 按菜单键进入设置2

设置2

自动 -     1

延时 -     1

断面 -   01.005 m2

显示屏中，自动为“0”符号表示自动测量，设置为“0”为自动测量，若需手动测量，应将该符号置为“1”。

显示屏中，延时3秒，表示设置完进入测量界面，3秒钟后，才开始处理自动测量。若是自动测量，仪器自动重复测次（间隔时间为延时时间）。若是手动测量，当需要测量时按启停键进行测量与停止，待读完数后，按一次启停键，即可进行下一次测量。

断面面积输出：单位为平方米 设置后可以得出截面积的流量，公式Q＝V·S（S为断面面

3.1.3设置3

设置4

日期：2012-10-23

时间 —12:00:30

复位时钟：0

设置3

圈    —  01

脉冲 —   02

LANGUAG-中文

圈    01

脉冲  02

（LS1206B默认

LANGUAG-中文

  - 测量数据

设置参数正确后,同时按‘右移键盘+上移’即可以保存参数并返回测量状态；

进入测量状态，显示如图所示：若是自动测量，仪器在每次测量完后，自动按公式计算出流速值并显示3V=0.000M/S，固定显示3-5秒后自动重复测量，但流速值将保持显示到下一次测量结束。若是手动测量，每次测量完，待读完数后，按一次启停键，即可进行下一次测量。测量时，当第一信号到来，从显示中可见到时间T开始计时，N开始计数，当时间T到达所设置时间后，再收到一个信号时，仪器自动关闭T、N，并自动计算出流速V，待显示延时3-5秒钟后，仪器自动启动下一次测流，重复上述过程，在本次测量中，显示上的V值为上一次的流速值，便于参考和记录。

LS系列流速仪只能支持MODBUS功能代码03功能代码

读取1号设备的流速，即读寄存器5，6共2个寄存器，命令如下:

01      03    00   04     00   02    85  CA  （十六进制数字）

设备号  功能   起始寄存器   寄存器数目  效验和

其中85  CA 是16进制数值，是按照CRC-16 (BISYNCH，多项式是x16 + x15 + x2 + 1屏蔽字为0A001H)循环冗余算法得到的。请参考MODBUS有关资料了解进一步的算法。

返回的数据应该为（设定状态为模拟运行状态，流速＝0.425m/s）：

01      03    04    3E  D9  99  9A  CC 1B（十六进制数字）

设备号  功能   数据字节数  数据＝0.425   效验和

其中 3E D9 99 9A四个字节即为0.425的IEEE754格式单精度浮点形式。

波特率默认9600 地址默认01 不能修改

LS1206B型便携式流速测算仪

使用说明书

- YT-WL-1A超声波明渠流量计

- 烟台广场

- 2018.02.18